- 甲醇二期人工取样分析改在线分析技术要求

- 一．总则

- 1.项目名称：甲醇二期人工取样分析改在线分析项目

- 2.本技术要求在项目的配置规模、系统功能、技术性能等方面提出了所需的要求，同时对投标方的供货范围、技术服务、工程项目实施等提出要求。

- 3.投标方对所提供的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、系统集成、现场测试、系统验收系统运行等各个环节负有完全责任。

- 二．概述

- 甲醇二期装置共设有14个人工气体取样点，通过本次项目改造，接入甲醇一期的在线分析气相色谱仪（2台色谱，已预留14个流路）；可有效降低人工分析的频次，实现装置的连续化分析检验。

- 三．供货范围

1.投标方供货范围

| 序号 | 名称 | 型 号 | 安装要求（有需要时填写，包括尺寸要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理系统 | 国内集成 |  | 套 | 9 | 每套包含可开关球阀、精细过滤器、减压阀、三通、直通接头、安全泄放阀，并设置前处理箱 |
| 2 | 前处理器件 |  |  | 套 | 5 | 每套包含开关球阀、三通、直通接头、精细过滤器 |
| 3 | 样品传输管线 | 1/4英寸硅钢管 |  | 米 | 2000 |  |
| 4 | 样品传输管线 | 1/4英寸316L不锈钢管 |  | 米 | 2500 |  |
| 5 | PECM板 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | EPC模块 |  |  | 块 | 1 |  |
| 7 | 50阀 |  |  | 只 | 1 |  |
| 8 | C1-3色谱柱 |  |  | 根 | 2 |  |
| 9 | 色谱工程师软件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 槽式直通桥架 | 200*200 热浸锌 |  | 米 | 402 | 带盖板、连接件、紧固件 |
| 11 | 槽式直通桥架 | 100*100 热浸锌 |  | 米 | 96 | 带盖板、连接件、紧固件 |
| 12 | 小屋内安装调试 |  |  |  |  |  |

- 对于技术要求中未详细说明但为完成本次改造项目所必须安装的软硬件，投标方需提供完善的系统配置并报价。

2.相关部件推荐品牌

| 序号 | 部件类型 | 供货商名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 管阀件及接头 | SWAGELOK/PARKER/HOKE |
|  | 精细过滤器 | PARKER/A+ |
|  | 减压阀 | GO/TESCOM/PARKER |
|  | 压力表 | WIKA/布莱迪 |
|  | TUBE管&硅涂层管 | SANDVIK/H&H |

- 四．详细要求、说明

1、作业分工

•   投标方负责分析小屋内的仪表设备安装。

•	投标方指导招标方安装分析仪取样管线。

•	投标方指导招标方安装探头，预处理系统与其它现场装设配件。

- 2、现有设备位号、名称、技术参数、安装位置

- 2.1 AT-02色谱

- 型号：MAXUN_II

- 技术参数：

- 生产厂家：西门子

- 检测器：TCD+FID+FPD

- 输出：RJ45转光纤

- 分析周期：10min

- 总流路数：26（已使用13流路，剩余13流路）

- 安装位置：AH-01小屋

- 2.2  AT-03色谱

- 型号：MAXUN_II

- 技术参数：

- 生产厂家：西门子

- 检测器：TCD

- 输出：RJ45转光纤

- 分析周期：8min

- 总流路数：4（已使用3流路，剩余1流路）

- 安装位置：AH-01小屋

- 2.3 AH-01在线分析小屋位于甲醇一期生产区域内。

- 2.4二期人工取样点参数表

| 序号 | 取样点名称 | 取样点位号 | 取样管长度 | 管材质 | 前级处理 | 终端安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出酸脱未变换气044 | 2152AI-111 | 350米 | 硅钢管 | 不需要 | AT-02预处理柜 |
| 2 | 出酸脱变换气131 | 2152AI-011 | 350米 | 硅钢管 | 不需要 | AT-02预处理柜 |
| 3 | T215201塔顶气体148 | 2152AI-011 | 350米 | 硅钢管 | 不需要 | AT-02预处理柜 |
| 4 | 进冷箱未变换气027 | 2153AI-204 | 300米 | 硅钢管 | 不需要 | AT-02预处理柜 |
| 5 | T215207塔顶气体125 | 2152AM-210 | 300米 | 硅钢管 | 1套 | AT-02预处理柜 |
| 6 | CO2产品气128 | 2152AM-200 | 300米 | 硅钢管 | 1套 | AT-02预处理柜 |
| 7 | 冷箱出口CO产品206 | 2153AI-206 | 300米 | 不锈钢管 | 不需要 | AT-02预处理柜 |
| 8 | 冷箱富氢气105 | 2152AM-105 | 300米 | 不锈钢管 | 1套 | AT-02预处理柜 |
| 9 | 冷箱闪蒸气108 | 2152AM-108 | 300米 | 不锈钢管 | 1套 | AT-02预处理柜 |
| 10 | 合成入塔气 | AI-215502 | 300米 | 不锈钢管 | 1套 | AT-02预处理柜 |
| 11 | 合成循环气进膜气 | AI-215503 | 300米 | 不锈钢管 | 1套 | AT-02预处理柜 |
| 12 | 氢回收渗透气 | / | 300米 | 不锈钢管 | 1套 | AT-02预处理柜 |
| 13 | 氢回收非渗透气 | / | 300米 | 不锈钢管 | 1套 | AT-02预处理柜 |
| 14 | 变换气出口104 | AIC-215101 | 350米 | 不锈钢管 | 1套 | AT-03预处理柜 |

- 2.5 投标方负责的现场施工内容包括：

- 2.5.1 现场采样前级处理的安装指导；

- 2.5.2 检查分析仪的运行状况，包括电源模块、主板、检测器、色谱柱运行状态；

- 2.5.3 开通本次改造所需要使用的14个流路，对各流路做好调试及校准；

- 2.5.4 核对各分析点数据输出，确保无误；

- 2.5.5 调试Modbus通讯，将所有分析数据均送入DCS系统显示，确保一一对应。

- 2.5.6 做好相应的调试、校准记录和维修记录等。其中维修记录应包含故障现象、维修措施和内容、更换的备件、维修结果、校准检查等记录。

- 2.6一期在线分析系统为正常运行状态，投标方需考虑其施工对正常生产可能产生的影响，提前编制好施工方案及事故预案，供招标方审核。

- 2.7安全及环保要求：投标方厂家技术人员需进行公司、分厂、岗位三级安全教育。施工前，办理好相关的作业票证（检修作业证，动火证等）。作业过程中，严格安全作业票进行作业。严防触电事故的发生。技改时确保装置在可控的状态下进行，所涉及的动静设备安全可靠。确保不能有泄漏事故发生。

- 2.8投标方在接到招标方通知后，5个工作日内到现场进行施工；并在5个工作日内完成所有改造内容。

- 五.质量保证

1.完成改造后，投标方须建立并提供完善的材料档案，包括检查记录、校准记录、维修报告等。

2.所有取样分析点实现自动分析出结果，数据准确且稳定运行三个月即为验收合格。

3.质保期：自投运验收合格起一年。质保期内如出现产品质量事故，质保期应从投标方修复或更换该配件后重新计算12个月。

六.售后服务

1.投标方应对改造完成后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证。

2.投标方应保证在接到招标方电话（传真）后24小时内对招标方提出的问题给予答复（电话或传真），直到解决问题。需要时应派专人到招标方所在地解决。