1台便携式多种气体检测仪技术要求：

检测气体：

Ex可燃气传感器 甲烷     0-100％LEL/    分辨率l%LEL

O2传感器            0-25vol         分辨率0.l% vol

H2S LC传感器        0-100ppm      分辨率1ppm

SO2传感器           0-100ppm       分辨率0.1ppm

CO传感器            0-200ppm       分辨率1ppm

传感器配置: 操作员可自行激活和禁止单个传感器

传感器缺失报警: 所有传感器可以提供缺失报警。若有传感器缺失

而用户未禁止该通路，则触发报警

压力补偿: 仪表氧气感应器内置压力补偿功能

报警：LED (闪烁)   声报警（95dB）   震动报警

显示类型：显示大号易读字符的液晶显示屏 (LCD),强光下清晰可见，

单色

电池：可充电锂电池

充电时间：≤6小时

正常温度范围：0℃-40℃

极限温度范围：-20℃-50℃

湿度范围：15-95%相对湿度，无冷凝

防护等级：仪表应符合IP65 防尘和防水（喷水和细粒粉尘）保护

级别

防爆等级：ExdiaIICT4Gb

测量方法：泵吸入式, 吸气能力为 0.3 升/分钟流量时最远达 30

米

质保期  CO H2S LEL,O2,SO2传感器2年