技术规格及要求

1.总则

1.1设备名称：涡街流量计，电磁流量计及转子流量计

1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3本次招标的流量计用于醋酸乙烯装置，它包括流量计的功能设计、选型、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。

1.4本次招标要求所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。

2.产品描述

2.1 本批流量计共27台。

| 序号 | 位号 | 类型/口径 | 材质参数 |  | 备注 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-FT-1361 | 涡街流量计/DN25 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 分体式;带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 2 | 52-FT-3014 | 涡街流量计/DN80 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 3 | 52-FT-1380 | 涡街流量计/DN50 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 4 | 52-FT-1385 | 涡街流量计/DN50 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 5 | 52-FT-1386 | 涡街流量计/DN80 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 分体式;带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 6 | 52-FT-1403 | 涡街流量计/DN100 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 7 | 52-FT-1414 | 涡街流量计/DN40 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 8 | 52-FT-1415 | 涡街流量计/DN100 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 9 | 52-FT-3043 | 涡街流量计/DN40 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 10 | 52-FT-1454 | 涡街流量计/DN40 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 11 | 52-FT-1497 | 涡街流量计/DN40 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 分体式;带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 12 | 52-FT-1362 | 涡街流量计/DN15 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 分体式;带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 13 | 51-FT-1261 | 涡街流量计/DN50 | 本体316L | 漩涡发生体HC-276 | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 14 | 50-FT-0001 | 涡街流量计/DN40 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 15 | 50-FT-0002 | 涡街流量计/DN40 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 16 | 50-FT-0003 | 涡街流量计/DN25 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 17 | 50-FT-1301 | 涡街流量计/DN50 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 18 | 50-FT-1302 | 涡街流量计/DN50 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 19 | 50-FT-1304 | 涡街流量计/DN100 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 20 | 50-FT-7596 | 涡街流量计/DN40 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 21 | 50-FT-6085 | 涡街流量计/DN150 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 分体式;带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 22 | 50-FT-8551 | 涡街流量计/DN150 | 本体304 | 漩涡发生体316L | 一体式；带LCD显示 | ABB，科隆，艾默生，横河，E+H |
| 23 | 51-FZT-1107A | 电磁流量计/DN200 | 阀体304，衬里PTFE |  | 带接地跨接线；带LCD显示 | ABB，科隆，横河，E+H |
| 24 | 51-FG-1916 | 转子流量计/DN25 | 本体304SS | 浮子316 | 无磁过滤器，指针式 | 科隆，ABB，克罗尼 |
| 25 | 51-FG-6541 | 转子流量计/DN20 | 本体304SS | 浮子316 | 无磁过滤器，指针式 | 科隆，ABB，克罗尼 |
| 26 | 51-FG-6303 | 转子流量计/DN50 | 本体304SS | 浮子316 | 无磁过滤器，指针式 | 科隆，ABB，克罗尼 |
| 27 | 51-FG-1250 | 转子流量计/DN20 | 本体304SS | 浮子316 | 无磁过滤器，指针式，带阻尼机构 | 科隆，ABB，克罗尼 |

该清单仅供参考，投标方需根据附件数据表核实各装置流量计数量，并在投标文件中提供相应的供货清单。

2.2 本批招标流量计不得转包和供应贴牌产品。

3.设计依据

3.1流量计的设计和选型应完全满足或优于数据表的要求，能满足招标方和招标方设计院提出的任何其它技术要求。

3.2环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                －12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%；

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                  0.40~0.7MPa(G)

3.3仪表及所配电气附件防护要求：

防护等级                                     不低于IP65

法兰标准及等级                               HG/T20615

仪表安装手册                                 API RP550

铭牌和印记                                   MSS-SP-25

化工装置自控设计规定                         HG/T 20636-20639

仪表防护              	                     GB 4208（IEC 529）

防爆等级                                    不低于Exib IICT4 Gb/Exd IICT4 Gb

管道流量计标准                               API 6D

密封泄漏                                     ANSI B16.104

流量计防火测试标准                           API 6FA

爆炸性环境用防爆电气设备  	                 IEC 60079-1998

流量计的检查和试验                           API  STD598

流量计的结构长度标准                         ANSI B16.10

流量计泄漏等级标准                           MSS SP-61

- 流量计供货及技术要求

4.1 涡街流量计供货及技术要求

    - 规格书中规定的仪表材料按照制造厂标准，必须适合仪表数据表给出的工艺操作条件。

    - 流量计带液晶数字就地指示表头，可显示瞬时值和累计值。

    - 流量计具有自诊断功能并显示故障。

    - 流量计的量程和零点应是可调的。量程可有1:10~1:20的量程调节，涡街流量计量程比不低于40:1，零点为±50%量程可调，转换面板上应带操作按钮完成上述所有操作。

    - 流量计应为端子压接式接线。接线端子标以+ -号、试验连接等，端子盒密封符合所在区域防爆级别。

    - 涡街流量计带有304不锈钢铭牌，牌上打印制造厂名称、商标、位号、产品型号、量程等主要内容；铭牌牢靠地固定在涡街流量计上。每个涡街流量计上有永久性的流体流向标识。

    - 流量计的选型尽可能不要使流量工作在下极限值，故流量计的口径应尽可能小，以获得更大的流速和流量范围。

    - 投标方所选型号是根据招标方数据表选定的，但投标方对所选型号负最终责任，并确保招标方在生产中稳定、安全使用。

    - 每台仪表应附带出厂合格证书、出厂校验证书及记录单，安装使用维护说明书、装箱单、材料证明及其它相关技术资料。

    - 提供有效的生产厂商计量器具生产许可证等相关证件。

    - 出厂耐压测试：1.5倍PN。

    - 涡街流量计应为管道法兰安装式。

涡街流量计接液部分的材质应承受工艺介质腐蚀及适用于设计温度和设计压力，本体材质（包括法兰）不低于316L/CF3M，涡街发生体材质不低于316L/CF3M。（限制对手用碳钢材质）。

    - 涡街流量计的温度耐温范围为-40~250℃。

    - 涡街流量计应带就地LCD表头及操作按键，并带有中文显示界面，适用环境温度为-20~60℃。

    - 涡街流量计进行不少于3点的体积流量标定，并提供标定证书。

    - 涡街流量计应具备抗磨损和耐管道中杂质附着堵塞能力，保证长期稳定运行。

    - 涡街流量计的精度，液体测量进度不应低于±0.75%o.r.（雷诺数大于20000），气体和蒸汽不应低于±1.0% o.r.（雷诺数大于20000）。

    - 涡街流量计防护等级不低于GB/T4208-2017或IEC60529-2013标准规定的IP66/IP67。

    - 如要求SIL认证，应根据需要具有SIL2功能安全认证，SIL认证符合IEC61508标准并取得功能安全认证证书。

    - 涡街流量计电压24V，输出信号为4~20mA叠加HART协议，通信方式符合HART协议6.0及以上版本。

  - 电磁流量计供货及技术要求

    - 投标方所供电磁流量计及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。

    - 投标方所供产品必须完全满足后面所附数据表的工艺要求。

    - 产品的性能必须符合被测流体、操作条件、流动工况、物理性质等要求。

    - 产品的防爆等级必须符合现场的安装和使用条件。

    - 测量元件材质应满足或优于数据表的要求，保证其使用性能。

    - 需要有在线检测流量计衬里、励磁线圈是否损坏的功能。

    - 电磁流量计采用一体式结构，需考虑现场振动情况等影响因素。

    - 测量精度高于0.3%。

    - 仪表带有现场显示指示功能，并带有Hart协议4～20mADC电流信号输出。必须能够方便地对仪表进行维护以及量程调整。

    - 电磁流量计法兰采用与本体相同材质，法兰两端面必须配有静电连接装置并配静电连接导线。

    - 电磁流量计必须带有304不锈钢铭牌，牌上打印制造厂名称、商标、位号、产品型号、量程等主要内容；铭牌牢固的固定在仪表上。每个电磁流量计上有永久性的流体流向标识。

    - 投标方必须在投标书中画出衬里剖面图，标明材质。

    - 投标方所选型号是根据招标方数据表选定的，但投标方对所选型号负最终责任，并确保招标方在生产中稳定、安全使用。

    - 每台仪表应附带出厂合格证书、出厂校验证书及记录单，安装使用维护说明书、装箱单、材料证明及其它相关技术资料。

    - 提供有效的生产厂商计量器具生产许可证等相关证件。

    - 提供所供电磁流量计所能检测的最小电导率。

  - 转子流量计供货及技术要求

    - 流量计壳体上通常有箭头指示流体方向。必须保证流体自下而上流过流量计，这样才能将浮子顶起。反向安装将无法工作。

    - 流量计必须安装在垂直管道上。通常情况下，要求与垂直方向的夹角小于5°。

    - 用于脉动流体的特殊考虑：如果流体是脉动的（如由往复泵产生），浮子会持续跳动，无法稳定读数，且容易损坏。在这种情况下，应在流量计上游安装阻尼器或缓冲罐以稳定流态。

    - 管道系统应给予流量计适当的支撑，避免将管道应力传递给流量计。同时，应尽量避免安装在振动剧烈的场所，振动会影响读数的稳定性。

    - 确保流量计的接触部件（如浮子、锥管、密封件）的材质（如304/316不锈钢、哈氏合金、PTFE、FPM氟橡胶等）能耐受被测介质的腐蚀。

    - 对于玻璃管转子流量计，用于高压或危险介质时，应加装防护罩，防止玻璃管破裂造成伤害。

    - 在易爆危险区域，若选用带信号输出的电远传转子流量计，应选择符合现场要求的防爆型（本安型）。

5.检验与验收

5.1 流量计发货前要按照有关最新国际标准进行检测，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。

5.2 投标方负责将所供设备运送到招标方指定地点。

5.3 货到现场后，招标方应在开箱验收前三天和投标方联系以便投标方按时派验货人员到现场进行开箱验收。投标方应及时将验货人员到达时间通知招标方，如三天内投标方人员不答复，或三天内不到招标方现场，招标方可自行验货，出现问题由投标方负责。投标方应免费进行现场服务。

5.4性能考核：单体试车后1年内流量计不发生质量故障，视为最终验收合格。

6.质量保证

6.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从投标方维修或更换后重新计算12个月。招标方责任出现流量计故障不在此范围内。

6.2 投标方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足招标方工况的要求。如果因流量计部件先天缺陷导致流量计失效，投标方应无偿更换同型号、同品质的流量计部件或流量计本体。

6.3质保期内的备品备件均由投标方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足招标方要求。

7.售后服务

7.1为使招标方人员能正常地进行操作和维修，投标方应免费在调试前对招标方人员进行技术培训，在调试期间对招标方人员进行操作和维修培训。

7.2投标方免费提供指导现场安装及调试的服务，时间根据工程需要确定。

7.3如质保期内流量计质量存在问题，投标方在接到招标方通知24小时内到达招标方现场，对存在问题的流量计免费维修或更换。

8.资料交付

8.1 投标方必须提供流量计的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。

8.2配套资料

8.2.1合格证书、出厂检验证书、记录单及安装、操作、维修说明书

8.2.2对于防爆产品，供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。

9.备件清单：

投标人推荐并提供所需开车备件及调试工具。投标人提供的仪表应成套供货，包括开车备件，并提供相关现场服务等，包括在投标总价中。

凡属仪表运行、调试、集成、维护所必需的硬件、软件和工程技术服务以及专用工具，即使本技术要求并没有要求，投标人的投标文件中也应提供说明，供招标人确认。

另列出主要备件价格清单，不包含在投标总价中，承诺2年内不涨价。

10.附件

数据表（见附页）