江苏索普化工股份有限公司

硫酸厂在线监测分析系统

技

术

要

求

2026年2月

1 工艺需求

根据硫酸厂循环水池和锅炉水工艺监测需要，对循环水池和锅炉水进行在线监测，监测参数有：COD、氨氮、PH、浊度、电导、溶解氧、二氧化硅、硬度。监测的水池中采集所需的水样，供分析单元检测分析。具备管线自动冲洗功能。配置微型水站和预处理柜，微型水站包含流通池和分析单元，预处理柜包括预处理系统和PLC控制系统。通过分析仪表对测点进行取样分析，分析后数据采集模块采集仪表数据，将数据上传至企业的中控室，实现分厂的自我监管。

2 卖方职责

2.1. 卖方必须确保提供的仪表设备的完整性、可靠性和适用性，必须保证分析数据的准确性。

2.2. 卖方必须对仪表进行计算、选型，保证计算结果、选型的正确性，并完全满足现场的使用要求，选型错误必须由卖方负责。

2.3. 卖方必须保证其提供的产品满足本技术方案的工艺条件及要求，并能适应装置的环境及公用工程条件。除特殊说明外，工艺数据及要求应以技术文件为准。如有不符合，无论卖方文件是否被买方确认，所产生的问题必须卖方负责。

2.4. 卖方提供的仪表应整体供货。若某些部件或附件不能整体安装，卖方应得到业主的批准。

2.5. 卖方必须确保提供现场安装指导、现场调试、现场培训、开工期间保运等售后服务。

2.6. 卖方必须根据本技术方案的规定，提供技术资料供买方确认审查，提供最终资料和随机资料，并应确保提供的技术资料准确无误。

2.7. 上述责任工作应全部包含在合同价格中。如由于卖方不履行职责而造成的一切后果必须由卖方承担。

2.8. 如果本技术方案中的要求与相关的标准、规范、仪表规格书、图纸和询价规格书等有任何冲突，应提交给买方澄清/解决。

2.9. 卖方不得以主观臆测来代替买方未提供的任何资料，卖方应从买方或其它可靠来源获取必要的信息和资料。买方将拒绝接受任何因对必要信息缺乏了解而引起的索赔。

2.10. 卖方应提交一份设备安装、操作和维护所必需的，或可能用到的用具、特殊工具和附件的完整清单，即使这些器具没有包括在图纸、规格书或数据表中。

2.11. 卖方应提交一份公用工程需求和消耗量完整清单，包括供电、仪表风、冷却水和蒸汽等。

2.12. 卖方应列出并详细说明自身产品规格书与相关规范间的所有偏差。

3 标准和规范

《氨氮水质自动分析仪技术要求》HJ/T101-2003

《水质氨氮的测定水杨酸分光光度法》HJ 536-2009

《水质化学需氧量测定重铬酸盐法》GB/T 11914-1989

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212-2005

《环境污染源自动监控信息传输交换技术规范》HJ/T 352-2007

《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》HJ/T 353-2007

《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》HJ/T 354-2007

《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》HJ/T 355-2007

《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》HJ/T 356-2007

《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》HJ/T 377-2007

《污染源在线监控（监测）数据采集传输技术要求》HJ477-2009

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50131-2007

《污染源监控现场端建设规范》环发2008-25 号

《国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源监控现场端建设规范》

4仪表需求清单

| 序号 | 名称 | 型号或说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 循环水质在线监测系统 |  |  |  |
| 1 | COD分析仪 | 0~500mg/L（量程可自动切换）重复性误差≤5%；示值误差3% | 1台 | / |
| 2 | 氨氮分析仪 | 0~20mg/L量程可定制；精度2.5%FS | 1台 | / |
| 3 | 电导率分析仪 | 0~5000μS/cm ±1%FS | 1台 | / |
| 4 | 酸度计PH | 0-14 精度±0.25% | 1台 | / |
| 5 | 浊度分析仪 | 0~50NTU(可扩展到500NTU) 精度±2%FS | 1台 | / |
| 6 | 预处理系统（箱） | 壁挂安装于机柜外面，带反吹系统 | 5套 |  |
|  | 锅炉水质在线监测系统 |  |  |  |
| 7 | 二氧化硅分析仪 | 0~40 ug/L 精度±3%FS | 1台 | / |
| 8 | 酸度计PH | 0-14 精度±0.25% | 2台 | / |
| 9 | 溶解氧分析仪 | 0~30 ug/L 精度±2%FS | 1台 | / |
| 10 | 硬度分析仪 | 0~20 ug/L 精度±2%FS | 1台 | / |
| 11 | 电导率分析仪 | 0~1μS/cm ±1%FS | 1台 | / |
| 12 | 预处理系统（箱） | 壁挂安装于机柜外面，带降温系统 | 6套 | / |
| 13 | 分析机柜 | 材质：304 ，配备照明及空调，内部仪表、设备布置需合理，方便人员操作 | 2套 | / |
| 14 | 一体化电伴热管缆 | 材质316L 外径：12.7mm # 壁厚0.89mm 保温玻纤棉 自限温40摄氏度 | 300米 |  |

5 系统技术要求：

根据硫酸循环水池和锅炉水工艺监测需要，对水样进行在线监测，监测参数有：COD、氨氮、PH、浊度、电导、溶解氧、二氧化硅、硬度 。分析过程和水池采样处理同步，分析数据以4-20mA形式传至DCS。

5.1 系统组成

项目主要由以下几个部分组成：

5.1.1在线分析仪表单元

循环水：COD分析仪+预处理系统（1套）

氨氮分析仪+预处理系统（1套）

PH分析仪+流通池（1套）

浊度分析仪+流通池（1套）

电导率分析仪+流通池（1套）

锅炉：  电导率分析仪+流通池（1套）

PH分析仪+流通池（2套）

溶解氧分析仪+流通池（1套）

二氧化硅分析仪+预处理系统（1套）

硬度分析仪+预处理系统（1套）

5.1.2采水、配水单元及控制单元

包括采水单元、配水单元两部分。配水单元根据情况配置相应的预处理单元，含压力表，流量计及过滤，循环水池采水单元需要带反吹系统。样品处理系统随分析仪机柜成套提供，采样及预处理所有管阀件全部采用 316 材质，卖方保证预处理系统满足分析仪使用要求。卖方为每路样品在机柜外设置采样接口及回水接口；施工方负责将采样管线及回水管线引至分析机柜接口处。并将采样后回水引至无压回水点。

样品处理系统安装于机柜外。取样管线材质316L一体化伴热管.



5.1.3数据采集、传输与控制单元

4-20MA信号传输至控制室DCS

5.1.4分析柜

采用不锈钢柜现场安装，尺寸大小便于平时仪器维护，更换试剂工作。材质为内外304SS不锈钢。外板采用2 mm 厚304SS 材质，内板采用1.5mm，厚304SS 材质，双层不锈钢保温，内含保温材质：聚氨酯。有不锈钢防雨檐，不锈钢柜有灯、空调、信号箱、公用电源箱、电源分配箱等。

5.2仪表技术参数

COD

- 1、分析原理：基于中国国家标准GB11914-89 水质—化学需氧量测定---重铬酸钾法，用光度法测量样品吸光度，通过吸光度与水样COD值的线性关系进行分析测定。

- 2、测量范围：0~500mg/L

- 3、最小分辨率：≤0.1 mg/L

- 4、零点漂移：±2mg/L

- 5、量程漂移：±3%FS

- 6、重复性误差：≤5%

- 7、示值误差：±3%

- 8、信号输出：4-20mADC+RS485

- 9、防护等级：IP65；

- 10、仪器可以自动实现管道清洗，无需用户干预，避免测量误差。

- 11、自我诊断功能，便于调试、维护、比对测试，协助维护人员对故障进行分析。

- 12、进口单通道高集成阀岛，维修、拆装、清洗简单快捷。

- 13、具备联网功能，随时监控仪表运行状态。

- 14、单套试剂可做500个样，试剂用量、废液产生量少。

- 15、带数据存储功能及报警记录功能，试剂不足等信息提取直观、准确的显示。

- 16、采用恒温光纤技术和光强补偿算法，仪表长期漂移量小。

- 17、水样比对：满足验收标准HJ/T 354-2007  （以最新标准为准）

- 18、仪器内置多档量程，仪器可以根据水样自动调整量程，使得测量更为准确。

NH3-N

- 1、测量方法：水杨酸分光光度法

- 2、测量范围：0-20mg/l

- 3、干扰物质：主要是钙、镁离子

- 4、零点漂移：≤0.02mg/L

- 5、量程漂移：≤1.0%FS

- 6、分辨率：0.0 1mg/L

- 7、重复性误差：≤2.5%

- 8、示值误差：±2.5%FS；

- 9、信号输出：4~20mA+RS485

- 10、防护等级：IP65；

- 11、水样比对：满足验收标准HJ/T 354-2007  （以最新标准为准）

- 12、测量间隔：整点测量、间隔时间测量，也可通过modbus触发仪器

- 13、校准：支持手动和自动校准，校准周期和时间可设

- 14、操作及存储的温度：5~40℃，湿度<95%，无结露

- 15、带数据存储功能及报警记录功能，试剂不足等信息提取直观、准确的显示。

- 16、单套试剂可做500个样，试剂用量、废液产生量少。

- 17、仪器内置多档量程，仪器可以根据水样自动调整量程，使得测量更为准确。

电导分析仪

1、电极材料：钛

2、主体材料： PTFE 涂层 SS 316/1.4401

3、RTD：	内置 Pt 1000

4、电极常数： 0.1CM-1

5、电极常数精度：±1.0%

6、测量范围： AT-301 (0-1 μs/cm)  ;AT-0801-5(0.02-1500 μs/cm)

7、测量温度范围： -10-100℃

8、温度补偿： Pt 1000

9、信号输出：4~20mA+HART

10、电极安装方式：流通池式；

11、防护等级：IP65；

12、控制器技术参数：

(1)显示屏：图形LCD带LED背光；

(2)温度范围：-20~60℃；

(3)湿度：0至95%，相对湿度、非冷凝；

PH分析仪

1、测量范围	pH：0～14

2、测量精度	±0.25 %

3、温度（最大）	110℃（230°F）

4、最大压力	10 bar（145psi）在 80℃

5、响应时间	10 秒内 95%

6、温度电极	内置Pt100

7、电极体材料	PPS（聚苯硫醚）

8、电极安装方式：流通池式；

9、防护等级：IP65；

9、控制器技术参数：

(1)显示屏：图形LCD带LED背光；

(2)温度范围：-20~60℃；

(3)湿度：0至95%，相对湿度、非冷凝；

浊度分析仪

1、测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器，不受样品颜色干扰；

2、测量范围：浊度：0.001~500NTU；

3、精度：测量浊度时：小于读数的2%；

4、重现性：测量浊度时：小于读数的2%；

5、响应时间：1秒；

6、形式：316不锈钢或PVC材质，具有自诊断功能和机械式刮片自清洗功能；

7、测量单位：浊度：NTU；

8、防护等级：IP65；

9、控制器技术参数：

(1)显示：LCD，带LED背景灯照明；

(2)输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，MODBUS RS232/RS485、Hart协议

(3)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(4)带数据存储及报警记录功能：

二氧化硅分析仪

(1)测量原理：钼酸盐比色分析法；

(2)测量范围：0~40 ug/L；；

(3)精确度：读数的±1%或±1μg/L

(4)重复性：读数的±0.5μg/L；

(5)检测下限：0.5μg/L（LOD）；

(6)响应时间：9分钟；

(7)试剂消耗：每种试剂单套可供不少于90天的连续使用；

(8)带试剂压力添加系统，无试剂泵；减少仪器维护的时间及花费；

(9)带预先自动诊断系统；避免无法预期的故障导致停机；

(10)仪器带手工取样点，方便手工取样做数据比对；

(11)带数据存储及报警记录功能。

(12)防护等级：IP65。

溶解氧分析仪

(1)测量原理：Clark原理（极谱）；

(2)测量范围：0~2000 ppb（0~ 2 ppm）；

(3)最低检测限：<1 ppb；

(4)重复性：± 0.5 ppb；

(5)响应时间：<30秒；

(6)校准方法：零点，电子校零或用无氧水；斜率校准，空气中或实验室比对校准；

(7)温度补偿：0~45 ℃范围内自动补偿；

(8)维护间隔：大于6个月；

(9)输出：4-20m 模拟输出；带Hart

(10)防护等级：IP 65；

硬度分析仪

(1)测量方法： EDTA比色滴定；

(2)测量参数：总硬度、钙硬度；

(3)测量范围	0~10 umol/L

(4)最低检出限	≤0.25mg/L

(5)精度：标准物测试时，优于全量程的2%；

(6)测量周期：10~15分钟；

(7)自动校正：带

(8)清洗方式：自动清洗；

(9)验证方式：自动验证；

(10)输出：4-20m 模拟输出；RS232、Modbus（TCP/IP、RS485）；

(11)带报警记录功能；

（12)防护等级：IP65；

5.3标液、药剂

5.3.1卖方提供仪表标液、药剂的配方及列举各表计标液、药剂的年度使用量，单位标液、药剂价格。卖方对仪表使用成品标液、药剂具有五年内长期供货能力。

5.3.2 卖方需免费提供单台仪表一年内所需的标液、药剂量，按试剂有效期以及用量，合理安排分批入厂。

6.集成材料部件配置一览表

| 序号 | 部件类型 | 材质、配置 |
| --- | --- | --- |
|  | 管阀件及接头 | 316 |
|  | 金属烧结过滤器 | 316 |
|  | 金属转子流量计 | 液相，耐腐蚀 |
|  | 采样泵 | 气动 |
|  | 温度计、压力表 | 316 |
|  | 电磁阀 | 耐腐蚀 |
|  | 接线箱 | 304 |
|  | 空调 | 根据机柜空间配置 |
|  | 一体化电伴热管缆 | 外径1/2in 壁厚0.89mm 保温材料玻纤棉 自限温40度 |

7. 	技术服务

7.1	开工资料确认

合同签定后2周内，卖方向买方提供1套完整的分析仪器安装资料及公用工程条件，供买方审查确认后作为正式的施工资料。

7.2  技术培训

在系统调试完毕后，提供4人现场免费分析系统的原理、操作和维护的培训。

7.3  安装调试和现场验收测试（SAT）

工厂验收后，卖方将所有设备包装发运到现场，整个系统具备条件后（由买方提前两周通知卖方），卖方指派有经验的工程师到现场负责设备的安装指导，静态调试；在具备开车投运的条件下（由买方提前两周通知卖方），卖方负责派服务工程师到现场调试与投运，系统投运连续无故障运行48小时后，即视为现场验收测试通过，用户代表即应签字验收。

7.4	质量保证及售后服务

整套设备（含分析仪主机、采样及预处理系统等）的质量保证期为一年，质量保证期从最终验收之日起算，或者交货后18个月，二者先到为准。

卖方提整套设备的终身售后服务，卖方分析仪本机的进口报关单、官方售后服务网址、电话及售后服务人员姓名，质保期内免费上门服务，质保期后按双方商定的合作方式提供服务。

卖方的服务响应时间为：接到买方通知2小时内做出响应，如果有必要24小时内技术人员到达现场，到达现场依然无法排除故障时，有临时替换手段，以免影响需方生产需要。

卖方确保长期优惠供应正品备品备件。

免费提供1年的试剂。

8 供货时间

合同签订后2个月内