第六章 技术规格及要求

1.总则

1.1设备名称：差压式流量原件及流量计，电磁流量计、转子流量计、漩涡流量计、

1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3本次采购的流量计用于醋酸乙烯装置，它包括流量计的功能设计、选型、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。

1.4本次采购要求所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。

2.产品描述

2.1 本批流量计共20台。

| 序号 | 位号 | 类型/元件 | 用途 | 法兰规格 | 备注 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010-FE-1007 | 平衡流量计 | 进装置氮气流量 | 6" CL150 RF | 详细参数见数据表 | A+k，A+Qmc、 ABB |
| 2 | 010-FE-1008 | 平衡流量计 | 进装置空气流量 | 3" CL150 RF | 详细参数见数据表 | A+k，A+Qmc、 ABB |
| 3 | 010-FE-1001 | 平衡流量计 | 进装置高压蒸汽流量 | 18" CL900 RJ | 详细参数见数据表 | A+k，A+Qmc、 ABB |
| 4 | 71-FE-1010 | 平衡流量计 | 71-P-009出口总管远传流量（醋酸乙烯） | 10" CL150 RF | 详细参数见数据表 | A+k，A+Qmc、 ABB |
| 序号 | 位号 | 类型 | 用途 | 安装方式 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 010-FT-1007 | 智能型流量（差压式）变送器 | 进装置氮气流量 | 与差压节流元件一体化安装 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA，E+H, |
| 2 | 010-FT-1008 | 智能型流量（差压式）变送器 | 进装置空气流量 | 与差压节流元件一体化安装 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA，E+H, |
| 3 | 010-FT-1001 | 智能型流量（差压式）变送器 | 进装置高压蒸汽流量 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA，E+H, |
| 4 | 71-FT-1010 | 智能型流量（差压式）变送器 | 71-P-009出口总管远传流量 | 与差压节流元件一体化安装 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA，E+H, |
| 序号 | 位号 | 类型 | 用途 | 法兰规格 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 010-FT-0002 | 电磁流量计 | 循环水站废水流量 | 8" CL150 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 2 | 010-FT-0003 | 电磁流量计 | 生活废水流量 | 3" CL150 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 3 | 124-FI-0501 | 电磁流量计 | 消防回水管流量 | DN300、PN16 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 4 | 404-FT-000 | 电磁流量计 | 排污水出口流量 | DN150、PN16 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 5 | 404-FT-0003 | 电磁流量计 | 循环水补水流量 | DN300、PN16 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 6 | 404-FT-0004 | 电磁流量计 | 循环水旁滤水流量 | DN500、PN16 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 序号 | 位号 | 类型 | 用途 | 法兰规格 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 010-FT-1005 | 旋涡流量计 | 出装置蒸汽凝液流量 | 6" CL150 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 2 | 010-FT-1006 | 旋涡流量计 | 进装置脱盐水流量 | 6" CL150 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 3 | 010-FT-1004 | 旋涡流量计 | 工艺废水流量 | 3" CL150 | 详细参数见数据表 | 科隆、横河、E+H、ABB |
| 序号 | 位号 | 类型 | 用途 | 安装方式 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 404-FT-0001 | 超声波流量计 | 循环给水流量 | （捆绑式） | 详细参数见数据表 | 西门子，科隆，唯恩 |
| 2 | 52-FT-2000 | 超声波流量计 | 循环水总管1流量 | （捆绑式） | 详细参数见数据表 | 西门子，科隆，唯恩 |
| 3 | 52-FT-2001 | 超声波流量计 | 循环水总管2流量 | （捆绑式） | 详细参数见数据表 | 西门子，科隆，唯恩 |

该清单仅供参考，报价方需根据附件数据表核实各装置流量计数量，并在报价文件中提供相应的供货清单。

2.2 本批采购流量计不得转包和供应贴牌产品。

3.设计依据

3.1流量计的设计和选型应完全满足或优于数据表的要求，能满足采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。

3.2环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                －12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%；

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                  0.40~0.7MPa(G)

3.3仪表及所配电气附件防护要求：

防护等级                                     不低于IP65

法兰标准及等级                               HG/T20615

仪表安装手册                                 API RP550

铭牌和印记                                   MSS-SP-25

化工装置自控设计规定                         HG/T 20636-20639

仪表防护              	                     GB 4208（IEC 529）

防爆等级                                    不低于Exib IICT4 Gb/Exd IICT4 Gb

管道流量计标准                               API 6D

密封泄漏                                     ANSI B16.104

流量计防火测试标准                           API 6FA

爆炸性环境用防爆电气设备  	                 IEC 60079-1998

流量计的检查和试验                           API  STD598

流量计的结构长度标准                         ANSI B16.10

流量计泄漏等级标准                           MSS SP-61

- 流量计供货及技术要求

4.1 涡街流量计供货及技术要求

    - 规格书中规定的仪表材料按照制造厂标准，必须适合仪表数据表给出的工艺操作条件。

    - 流量计带液晶数字就地指示表头，可显示瞬时值和累计值。

    - 流量计具有自诊断功能并显示故障。

    - 流量计的量程和零点应是可调的。量程可有1:10~1:20的量程调节，涡街流量计量程比不低于40:1，零点为±50%量程可调，转换面板上应带操作按钮完成上述所有操作。

    - 流量计应为端子压接式接线。接线端子标以+ -号、试验连接等，端子盒密封符合所在区域防爆级别。

    - 涡街流量计带有304不锈钢铭牌，牌上打印制造厂名称、商标、位号、产品型号、量程等主要内容；铭牌牢靠地固定在涡街流量计上。每个涡街流量计上有永久性的流体流向标识。

    - 流量计的选型尽可能不要使流量工作在下极限值，故流量计的口径应尽可能小，以获得更大的流速和流量范围。

    - 报价方所选型号是根据采购方数据表选定的，但报价方对所选型号负最终责任，并确保采购方在生产中稳定、安全使用。

    - 每台仪表应附带出厂合格证书、出厂校验证书及记录单，安装使用维护说明书、装箱单、材料证明及其它相关技术资料。

    - 提供有效的生产厂商计量器具生产许可证等相关证件。

    - 出厂耐压测试：1.5倍PN。

    - 涡街流量计应为管道法兰安装式。涡街流量计接液部分的材质应承受工艺介质腐蚀及适用于设计温度和设计压力。

    - 涡街流量计的温度耐温范围为-40~250℃。

    - 涡街流量计应带就地LCD表头及操作按键，并带有中文显示界面，适用环境温度为-20~60℃。

    - 涡街流量计进行不少于3点的体积流量标定，并提供标定证书。

    - 涡街流量计应具备抗磨损和耐管道中杂质附着堵塞能力，保证长期稳定运行。

    - 涡街流量计防护等级不低于GB/T4208-2017或IEC60529-2013标准规定的IP66/IP67。

    - 涡街流量计电压24V，输出信号为4~20mA叠加HART协议，通信方式符合HART协议6.0及以上版本。

  - 电磁流量计供货及技术要求

    - 报价方所供电磁流量计及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。

    - 报价方所供产品必须完全满足后面所附数据表的工艺要求。

    - 产品的性能必须符合被测流体、操作条件、流动工况、物理性质等要求。

    - 产品的防爆等级必须符合现场的安装和使用条件。

    - 测量元件材质应满足或优于数据表的要求，保证其使用性能。

    - 需要有在线检测流量计衬里、励磁线圈是否损坏的功能。

    - 电磁流量计采用一体式结构，需考虑现场振动情况等影响因素。

    - 测量精度高于0.3%。

    - 仪表带有现场显示指示功能，并带有Hart协议4～20mADC电流信号输出。必须能够方便地对仪表进行维护以及量程调整。

    - 电磁流量计法兰采用与本体相同材质，法兰两端面必须配有静电连接装置并配静电连接导线。

    - 电磁流量计必须带有304不锈钢铭牌，牌上打印制造厂名称、商标、位号、产品型号、量程等主要内容；铭牌牢固的固定在仪表上。每个电磁流量计上有永久性的流体流向标识。

    - 报价方必须在报价书中画出衬里剖面图，标明材质。

    - 报价方所选型号是根据采购方数据表选定的，但报价方对所选型号负最终责任，并确保采购方在生产中稳定、安全使用。

    - 每台仪表应附带出厂合格证书、出厂校验证书及记录单，安装使用维护说明书、装箱单、材料证明及其它相关技术资料。

    - 提供有效的生产厂商计量器具生产许可证等相关证件。

    - 提供所供电磁流量计所能检测的最小电导率。

  - 平衡流量计元件及变送器的供货及技术要求

- 4.3.1 采用等雷诺数、多孔对称平衡原理，开孔≥7个.

- 4.3.2 出厂前经实流校准，提供CNAS认可校准证书.

    - 精度：±0.5%（贸易计量）；重复性≤0.1%.

- 4.3.4 量程比≥10:1；压损≤孔板1/3

- 4.3.5 可以进行双向流测量能力

    - 耐脏污、无滞留死区，长期稳定性好

- 4.3.7节流件材质按介质选型，无气孔、裂纹、夹渣，表面粗糙度Ra≤3.2μm

- 4.3.8平衡节流元件（含取压座）

    - 取压管、一次截止阀、三阀组、冷凝器（蒸汽）

- 4.3.10 配对法兰、紧固件、密封垫片

- 4.3.11技术文件：流量计监检证书TSG、计算书、合格证、校准证书、安装说明书、质保书

- 4.3.12提供计量器具型式批准证书（CPA）、特种设备制造许可证

- 4.3.13出厂前100%水压/气压试验（1.5倍设计压力）

- 4.3.14提供流量计算书（含介质物性、工况参数、β值、差压范围）

- 4.3.15到货验收：外观、尺寸、材质证明、校准证书核查

  - 超声波流量计（捆绑式）供货及技术要求

4.4.1采用时差法测量，外夹式安装，不断流、不开孔、不破坏管道。

4.4.2 测量精度、量程、响应速度满足数据表要求。

4.4.3 信号质量自动诊断，可显示信号强度、传输时间、增益等参数。

4.4.4 具备空管报警、超流量报警、故障自诊断功能。

4.4.5适用于钢、不锈钢、铸铁、PVC、PE 等常见管材。

4.4.6 主机可输入管道材质、管径、壁厚、衬里参数，自动计算。

4.4.7传感器与主机之间专用电缆由厂家提供 连接可靠，防水、抗拉、抗干扰。

4.4.8 提供标准安装夹具、耦合剂、安装工具。

4.4.9传感器安装后固定牢固，不松动、不脱落。

4.4.10 主机按键、接口布局合理，便于现场调试。

4.4.11电气与接口严格按照数据表要求，所有接口有防护，防止短路、进水。

4.4.12

5.检验与验收

5.1 流量计发货前要按照有关最新国际标准进行检测，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。

5.2 报价方负责将所供设备运送到采购方指定地点。

5.3 货到现场后，采购方应在开箱验收前三天和报价方联系以便报价方按时派验货人员到现场进行开箱验收。报价方应及时将验货人员到达时间通知采购方，如三天内报价方人员不答复，或三天内不到采购方现场，采购方可自行验货，出现问题由报价方负责。报价方应免费进行现场服务。

5.4性能考核：单体试车后1年内流量计不发生质量故障，视为最终验收合格。

6.质量保证

6.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从报价方维修或更换后重新计算12个月。采购方责任出现流量计故障不在此范围内。

6.2 报价方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足采购方工况的要求。如果因流量计部件先天缺陷导致流量计失效，报价方应无偿更换同型号、同品质的流量计部件或流量计本体。

6.3质保期内的备品备件均由报价方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足采购方要求。

7.售后服务

7.1为使采购方人员能正常地进行操作和维修，报价方应免费在调试前对采购方人员进行技术培训，在调试期间对采购方人员进行操作和维修培训。

7.2报价方免费提供指导现场安装及调试的服务，时间根据工程需要确定。

7.3如质保期内流量计质量存在问题，报价方在接到采购方通知24小时内到达采购方现场，对存在问题的流量计免费维修或更换。

8.资料交付

8.1 报价方必须提供流量计的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。

8.2配套资料

8.2.1合格证书、出厂检验证书、记录单及安装、操作、维修说明书

8.2.2对于防爆产品，供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。

9.备件清单：

报价人推荐并提供所需开车备件及调试工具。报价人提供的仪表应成套供货，包括开车备件，并提供相关现场服务等，包括在报价总价中。

凡属仪表运行、调试、集成、维护所必需的硬件、软件和工程技术服务以及专用工具，即使本技术要求并没有要求，报价人的报价文件中也应提供说明，供采购人确认。

另列出主要备件价格清单，不包含在报价总价中，承诺2年内不涨价。

10.附件

数据表（见附页）

11、数字化交付

1.交付总体要求

在合同签订后，报价方需向采购方提交相关数字化人员信息，由采购方授予该报价方本项目数字化交付平台的录入权限。报价方需根据所提供物资的实际生产进度及时间节点，依据采购方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化相关的规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。

2.数字化交付范围

报价方的交付内容职责范围如下：

1）负责按照数字化交付统一规定范围、内容、进度和质量要求，整理供货范围内的对象清单及对象属性数据、三维模型（包括原始数据库和元件库文件）、智能P&ID（包括项目原始的备份文件）、工程文档和文档属性，以及上述内容的关联关系。

2）负责将内控合格的上述内容上载整合到数字化交付平台中。

3）负责按照校验、数据检查、验收等要求，对交付的成果进行完善，直至验收通过。

3.数字化交付的内容及要求

3.1.1工厂对象清单内容

报价方按照采购方后续发布的数字化交付统一规定并提交其合同范围内的工厂对象清单，包含工厂对象位号、名称以及分类；

对于包设备（包括大型机组、成套设备、撬装设备等），由报价方按照采购方发布的相关规范要求对包设备进行拆分，并按照设计总体院发布的编码规定编制子设备位号，形成包设备拆分清单，内容包括成套设备位号、子设备位号、子设备名称、子设备分类等；

采购方负责审核工厂对象清单中的位号和分类是否满足相关编码规则和分类标准，经确认后由报价方据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。

3.1.2工厂对象属性数据交付

应按照项目数字化交付统一规定中工厂对象分类及属性内容交付的要求，以及数字化交付平台提供的工厂对象属性数据模板，填报供货范围内工厂对象的属性数据（信息来源为P的部分），并导入到数字化交付平台实现属性数据的存储。

属性数据交付说明：

1）工厂对象应对应到数字化交付规定中对象分类的叶子节点。

2）移交属性数据的工厂对象应与实际供货范围，以及供货清单保持一致。

3.1.3三维模型交付内容

针对业主方确定的重点设备，需要按照数字化交付统一规定的要求进行建模，建模内容、深度，以及交付物需要满足业主方发布的数字化交付统一规定的要求，以下为典型的模型交付要求：

a)设备建模要求

1)	设备供应商应根据业主的要求提供准确的、与实际设备外形尺寸一致的设备模型。

2)	模型外观形状、内部结构、零部件规格型号与设备图纸等参考资料一致。

3)	模型外观颜色、内部零部件颜色和实物照片与设备图纸等参考资料一致。

4)	针对有对象分类的三维模型中的工程对象应按照业主发布的数字化交付统一规定中的要求进行编码并附加工程数据信息，包括位号、名称等内容。

5)	模型输出类型必须是“实体几何面”，不允许输出“抽壳”“线框”或者“3D曲线”。

6）应采用装配体建模，零部件装配由内向外按层级组装，如果多台设备是总体装配在一起的，要提交总体装配模型，以每台设备为单位装配，各设备分支独立，不能混合装配。

b)交付物要求

供应商应交付模型文件、数据库备份文件，同时提供所使用建模软件的名称、版本。

c)建模软件要求

精细化三维模型应采用主流设计软件，采用统一的定位基准、单位和方位，按照与实体工厂1∶1的比例建模，模型定位应与真实工程坐标一致或具备映射关系。三维模型的软件范围及其输出的格式和要求应从下表中进行选择：

| 模型类型 | 软件名称 | 输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精细化模型 | Pro/E | .asm+.prt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | SolidWorks | .sldasm+.sldprt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | INVENTOR | .stp |  |
|  | CATIA | .stp |  |
|  | 其他机械设计3D模型 | .stp |  |

3.1.4智能P&ID交付内容

针对成套设备，需要移交智能P&ID文件，原则上智能P&ID软件的选择应符合下表的要求。

| 软件类型 | 软件推荐 | 交付输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能P&ID | AVEVA Diagram | .svg+.xml |  |
|  | SmartPlant P&ID | .pid+.xml+EFSchema.cmf | Schema 文件如未 修改，可不提供 |
|  | AutoCAD P&ID | .dwg+项目文件 |  |

智能P&ID的文档命名和编码、图例、属性、图框、质量等应满足采购方发布的数字化交付统一规定的要求。

3.1.5工程文档交付

供应商应按照采购方发布的数字化交付统一规定的要求，移交设备随机文件（如合格证、图纸、检验报告、操作/维护说明、备品备件清单、零部件清单等），文件的编码、目录结构、属性、质量等应符合规定的要求。

原则上移交的文档为带签章的PDF文件，针对数据表、备品备件清单、零部件清单等文件，还需同时移交可编辑版本，需要移交可编辑版的文件范围、文件格式以发布的统一规定为准。

3.1.6工厂对象与文档的关联关系

供应商应按照项目数字化交付统一规定的要求，以及数字化交付平台提供的关联关系模板，移交对象与文档的关联关系。